## Лист4 (3)
Приложение 1
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед. измерения | Количество | Сумма,выделенная для закупа,тенге | Место поставки
1 | Электрокардиограф CARDIO 7 | Электроды ЭКГ 12 стандартных отведений, записываемых поочередно или одновременно Размеры 296(Ш) x 305,5(В) x 92,5(Г) мм, вес приблизительно 3,5 кг Записываемые каналы 3, 6, 12 каналов при 10-ти секундной записи и отчете по сердцебиению 1 канал при 60-ти секундной и 5-ти минутной записи Чувствительность 2,5, 5, 10, 20, автоматическая (I~aVF: 10, V1~V6: 5) мм/мВ Скорость печати 12,5, 25, 50 мм/сек Фильтры Шум сети(50/60 Гц, -20 дБ и выше) Шум мышц (25~35Гц, -3 дБ и выше) Дрифт изоэлектрической линии (0,1Гц, -3 дБ и выше) Фильтр низких частот: отключен, 40Гц, 100Гц, 150Гц Экран Цветной TFT ЖК-дисплей, 7 дюймов, 800x480 пиксель Одновременный просмотр 12 каналов Дисплей Частота сердцебиений, ID, дата, состояние питания или батареи, чувствительность, скорость, количество сохраненных данных, режим печати, ведущий ритм Пользовательский интерфейс Сенсорный экран (буквенная и цифровая клавиатура или отдельная цифровая клавиатура), кнопки и вращающийся переключатель Информация о пациенте ID, имя, возраст, пол, рост, вес, раса, курение Основные измерения Частота сердцебиений, PR, QRS, QT/QTc, ось P-R-T Записывающее устройство Термоголовка, рулонная бумага, бумага для отчетов: ширина A4:210 мм или 8.5”, длина A4:300 мм или 11” разрешение: вертикальная ориентация: 8 точек/мм, горизонтальная – 16 точек/мм Электрические характеристики разрешение: 500 запросов/сек. Внутренний шум : 20 мкВ (макс) Входное полное сопротивление: ≥ 10 MΩ Диапазон входного сигнала: ≥ ±5 мВ Подавление синфазных сигналов: > 100 дБ компенсирующее напряжение смещения постоянного тока: ≥ ±300мВ Временная константа: 3,2 сек Ток утечки на пациента: < 10 мкА Частотная характеристика: 0,05 ~ 150 Гц Изолировано и защищено от дефибрилляции Контроль качества сигнала Обнаружение отсоединившегося отведения, обнаружение сигнала электрокардиостимулятора Хранение данных ЭКГ Хранение до 120 ЭКГ (на внутренней флэш-памяти) Питание Питание: источник переменного тока или встроенная батарея (не входит в базовую комплектацию) 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 60Вт макс Батарея (Ni-MH) 1 час нормальной эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ) Подключение Подключение к компьютеру через порт RS232 или LAN Класс безопасности КлассⅠ, тип BF Условия окружающей среды Рекомендуемая влажность: 30~85% Рекомендуемая температура: 10 ~ 40℃ Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа Базовая комплектация Кабель питания 1 шт, кабель пациента 1 шт набор электродов для конечностей (1 набор – 4 шт), набор электродов для грудной клетки (1 набор – 6 шт) рулонная бумага 1 шт, руководство по эксплуатации 1 шт. Дополнительные компоненты Подзаряжаемая батарея, тележка, держатель | штук | 1 | 1250000 | Мангистауская область город Жанаозен,микрорайон " Шанырак", строение 48/4